婴儿培养箱参数要求

一、功能需求：为低体重婴儿、病危儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境。

- 二、技术参数要求：

- 温度控制：具有箱温控制和肤温控制功能

- 箱温控制范围：20℃～37℃，37.1℃～39℃

- 肤温控制范围：34℃～37℃，37.1℃～38.0℃

- ▲箱温和肤温测量范围：0℃～70℃（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- ▲肤温测量精度：±0.1℃（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- ▲升温时间≤25min（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- 控制精度：平均培养箱温度与控制温度之差≤0.5℃

- ▲体温监测：配备双体温探头，可同时监测两个不同部位的皮肤温度，显示两个体温探头的温差值（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- ▲支持腔内体温探头，更接近人体核心体温，准确度更高（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- 具有自动风帘功能：确保箱内暖空气在箱门开放状态下不易散出，维持暖箱内微环境的热量平衡

- 具有湿度控制功能，可自动监测和控制培养箱内空气湿度

- ▲湿度控制范围：30%～99%，控制精度：±5%（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- 湿度测量范围：0%～100%，测量精度：±5%

- ▲前置透明可视水槽，水位情况一目了然，避免干烧。134°高温高压消毒，水槽容量≥1000ml。水槽可整体取出，提供无死角的清洁消毒操作。（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- 湿度报警：水箱水位过低、水箱不在位具有视觉与听觉的报警功能。

- ▲彩色液晶触摸显示屏≥8英寸，屏幕的高度和角度可灵活调节，方便远距离观察和操作。（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- ▲支持五笔、拼音输入法，还具有中文手写输入功能。（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- 数据回顾：≥150小时趋势图/趋势表回顾，方便临床跟踪/回顾。

- 床垫推拉功能：床垫可前后推拉，方便操作。

- ▲床垫倾斜功能：支持婴儿床倾斜角度电动无级调节，床面倾斜无需打开箱门，床面最大倾斜角度不小于12°。（提供产品第三方检验报告或产品说明书证明）

- 箱内噪音水平≤45dB，提供舒适的治疗环境。

- 婴儿床下可放置X光拍片盒，无需移动新生儿，降低感染风险。

- 配置有输液架、托盘。

- 独立大存储抽屉，双向推拉，方便存储。

- 具有静音阻尼门，箱门内置静音阻尼装置,无需手扶,门体缓缓下落,减少了对新生儿不必要的噪音刺激。

- 产品使用寿命不低于10年。

- 配置清单：

- 主机1台

- 体温探头2个

- 蓝光灯2个

- 电源线1套

- 三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。