根管预备机参数要求

- 技术参数要求：

- 扭矩范围0.5-4.0NCm，可设置≥7个微调扭矩值。

- 动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

- 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

- 转速可以调节区间满足120 rpm—1000rpm，参数适配市面上所有锉系统。

- 包含多种工作模式。

- 高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

- 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

- 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。

- 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

- 一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转

- 一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

- 整机两年质保（包括主机及弯机头）

- 预设定模式下可通过连接根测线实现边侧边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置

- 单台配置

- 主机1个

- 弯机头1个

- 充电底座1个

- 电源适配器1个

- 注油嘴1 个

- 唇挂钩2个

- 锉夹2个

- 测量线1 个

- 机头套1 个

- 测试器1 个

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。