全自动血栓弹力图仪采购需求

一．技术参数

1.  全流程自动化：具备样本条码扫描、试剂自动添加、样本自动吸样及检测的全自动操作功能。

2.  多通道检测：至少配备12个独立检测通道，支持不同项目或样本同时检测。

3.  核心检测项目：必须能够完成普通检测、肝素酶对比检测、血小板图检测和功能性纤维蛋白原检测。

4.  数据管理：配备专业分析软件，能自动计算关键参数、生成图形化报告，并支持与医院LIS系统连接。

5、重复性：检测同一批次质控品10次，Angle、MA 值的CV≤5%，R、K 值的CV≤6%；

6、样本装载量：≥50个样本位，支持随机、持续添加进样

7、试剂装载量：试剂位不低于14个

8、耗材装载量：装满后可以满足至少100人份检测；

9、自检功能：具有传感器、模块的异常提示功能。

10、结果自动提示功能; 支持检测完成后自动生成结果提示，并上传至LIS;

11、试剂效期:活化凝血检测试剂盒有效期≥36个月，凝血激活检测试剂盒有效期≥24个月，肝素酶包被试剂杯有效期≥24个月，血小板聚集功能检测试剂盒（凝固法）（AA及ADP、ADP、AA）有效期≥22个月、血栓弹力图仪质控品有效期≥22个月;

12、耗材需满足评估凝血全貌、指导成分输血、判断肝素的效果、评估抗血小板药物治疗效果、诊断纤溶亢进功能

二．单台配置

1. 全自动血栓弹力图仪1台

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况

1. 配套耗材需在招采子系统（广东省）挂牌，并确保可以在平台完成合同订单签订工作。若查询耗材未在平台挂网，则不通过资格审查。。