GCP申购温湿度计参数需求

- 测量范围

- ①温度： -25℃～+50℃；

- ②湿度：0%RH～100%RH；

二、测量误差

①温度

0℃～40℃ 范围内，最大允许误差 ±0.5℃；

-25℃～0℃ 范围内，最大允许误差 ±1.0℃；

②湿度

0% RH～100% RH 范围内，最大允许误差 ±5% RH；

- 三、分辨率

- 温度 0.1℃；湿度 0.1%RH。

- 四、数据记录

- ①记录间隔可自定义；

- ②超温/超湿时自动按≤2 分钟间隔记录；

- ③数据存储：本地存储容量≥4 万组，可满足连续 30 天以上记录需求；断电数据永久不丢失，原始数据不可篡改、不可删除；支持断网离线记录，网络恢复后自动续传全部数据。

- 数据导出与归档

- 支持 Excel/PDF格式导出，带时间戳与审计追踪；

- 报警功能

- ①超温、超湿报警：

- A.具备本地报警（蜂鸣音）；

B.云端报警（微信 / APP、电话、短信报警）；

- ②断电报警：

- 云端报警（微信 / APP、电话、短信报警）

- 通信与供电

- ①支持 WiFi/4G 联网，实时上传数据；

- ②支持手机 APP 远程随时查看温湿度数据（含实时），并可操作设备；

- ③主电+备用电池供电，断电续航≥7 天；

- 其他补充

- ①提供产品合格证书；

- ②支持实时位置查询；

- ③支持设备多人共享、多级授权管理（管理权限、使用权限、查看权限）；

- ④自带4G卡，免费流量；

- ⑤质保期≥1年；

- ⑥标配一路探头，支持两路温湿度探头同时接入（可拓展）；